附件：购置脑电生物反馈治疗仪技术参数及服务要求

| - 项目编号 |  | - 项目名称 |  | - 数量（套） | - 产地来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BYC-2024-ZS045 |  | - 购置脑电生物反馈治疗仪 |  | - 1 | - 国产 |
| - 一、技术参数及服务要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 技术参数及服务要求 |  |  |
| 1 | 脑电生物反馈治疗仪 |  | 一、软件配置： 1、视频连续播放生物反馈软件； 2、图片抓取播放生物反馈软件； 3、脑电参数可进行单独反馈； 4、可调节脑电反馈的频段，≥4个波段的分别训练及≥4个波段的组合训练； 5、操作人员可以自由设定终端训练方式； 6、可以直接查询、打印病人治疗报告等； 7、可同时为不同患者提供不同的动画进行治疗，针对不同疾病的训练方案； 8、操作人员可以直接控制治疗终端的动画选择、难易程度、数据分析等。 9、在治疗过程中，所有的训练信息自动存储； 10、具备数据分析平台； 11、可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等； 12、具备多种动画种类； 13、具备伪差鉴别功能； 二、信号采集器参数： 1、 脑电(EEG)：噪声电平：≤3μV； 共模抑制比：≥80 dB； 2、电压测量：误差不超过±10%； 3、时间间隔：误差不超过±5%； 4、高频截止频率：≥30 Hz； 5、耐极化电压：加±300 mV的直流极化电压，偏差为±5%； 6、脑电电极的生物相容性： 6.1、与患者接触的材料无细胞毒性、无皮肤致敏反应和皮肤刺激反应。 6.2、细胞毒性：无； 6.3、皮肤致敏反应：致敏阳性率为0%； 6.4、皮肤刺激反应：极轻微； |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1.整机保修（含软硬件保修）≥2年； |  |  |  |  |  |